## Sheet1
消毒供应中心耗材规格、技术参数及通用要求
类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 技术参数要求 | 通用要求
清洗间耗材 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1.强渗透性，去除黄斑速度快，常温去除无需加热； 2.专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹。 | 1、提供各类产品说明书。 2、产品符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 3、产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 4、符合《医用清洁剂卫生要求》的证明文件； 5、生产企业通过ISO质量体系认证
| 内镜专用多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1、低泡，易漂洗，对器械无损伤； 2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；可用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗；
| 碱性多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1.低泡，易漂洗，对器械无损伤； 2.可用于不锈钢、玻璃材质器械、物品的手工/喷淋/超声波清洗；
| 中性多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1、低泡，易漂洗，对器械无损伤； 2、可用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。也可用于软式/硬式内镜的清洗；
| 医疗器械除油剂 | 2.5L | 桶 | 1.强渗透性，快速有效去除各种矿物油； 2.用于新的不锈钢医疗器械正式使用前的去油处理，也可用于清洗被矿物油污染的不锈钢器械、器具；
| 润滑防锈剂 | 2.5L | 桶 | 1、良好的润滑防锈性能、不影响不任何灭菌因子的穿透； 2、机洗后无斑点残留，提高器械亮度； 3、可用于金属器械、物品的手工/喷淋/超声波润滑、保养、防锈；
| 除锈剂 | 2.5L | 桶 | 1、除锈安全快速：10分钟见效，对器械无锈蚀部分无伤害； 2、PH值小于6.5，无泡，对金属无腐蚀性； 3、可用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹。
| 医用除胶剂 | 250ml | 瓶 | 1、有效去除各类残胶，对处理物体表面无腐蚀； 2、医疗用品专用
包装用耗材 | 132度化学指示卡 |  | 盒 | 1.完全符合WS310-2016对灭菌参数要求；2.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求；3.要求产品为双面覆膜产品；4.产品有效期不低于24个月； | 1、提供产品说明书。 2、产品检验标准符合《消毒技术规范》（或ISO11140）对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求。 3、提供产品的卫生安全评价报告。 4、生产企业通过ISO质量体系认证；产品生产环境为十万级净化车间。 5、若我院因部分产品使用频率较低，在保质期到来前3个月，给予调货为生产日期较新的同类产品。报名时需提供样品。
| 132度指示卡 |  | 盒 | 1.完全符合WS310-2016对灭菌参数要求； 2.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求； 3.要求产品为双面覆膜产品； 4.产品有效期不低于24个月； 5.具有锐器保护作用且带有指示作用
| 爬行式化学指示卡 |  | 包 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽五类化学指示物的要求；2.产品适用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测；3.产品有效期不低于18个月；
| 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 77mm*50mm | 卷 | 1、纸张类型为美光纸；2、产品有效期不低于18个月；3、带有化学指示物。
| 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 97mm*70mm | 卷
| 压力蒸汽灭菌化学指示标签(美纹纸） | 2.5cm*10cm | 包
| 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 19mm*50m | 卷
| 医用无纺布 | 1m*1m | 张 | 1、产品检验标准符合YY/T 0698和GB/T 19633的检验要求； 2、产品有经过第三方检验机构出具的微生物屏障试验； 3、有生物相容性以及细胞毒理学验证报告； 4、有物理和化学特性检测报告。 5、产品有微生物屏障实验合格的检测报告； 6、产品有耐受压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、环氧乙烷灭菌器等灭菌因子穿透性能试验的检验； 7、产品有180天无菌有效期试验的检测； 8、无纺布平均克重不低于50g/m2，且可以提供至少三种克重产品； 9、产品有效期不低于24个月。
| 医用无纺布 | 1.5m*1.5m | 张
| 医用无纺布 | 0.5m*0.5m | 张
| 医用无纺布 | 1.2m*1.2m | 张
| 医用无纺布 | 0.8m*0.8m | 张
| 医用无纺布 | 0.7m*0.7m | 张
| 医用无纺布 | 0.6m*0.6m | 张
| 医用吸水纸 | 0.3m*0.5m | 张 | 产品有效期不低于24个月，可提供多种规格
| 灭菌包装材料 | 10cm*100m | 卷 | 1、产品检验标准符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》的检验要求； 2、具有产品检验合格报告，产品检验报告中含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性实验合格实验、微生物屏障合格实验及等同于灭菌后无菌有效期持续180天的检测实验。 3、有生物相容性以及细胞毒理学验证报告。 4、产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌过程指示物。 5、产品使用的医用透析纸平均克重不低于70(±5%)g/m2； 6、产品有效期不低于24个月； 7、产品的长度≤100米
| 灭菌包装材料 | 15cm*100m | 卷
| 灭菌包装材料 | 20cm*100m | 卷
| 灭菌包装材料 | 30cm*100m | 卷
| 封包胶带 | 19mm*50m | 卷 | 1、纸张类型为美纹纸； 2、产品有效期不低于18个月； 3、产品粘贴牢固。
| 等离子包装袋 | 20cm*100m | 卷 | 1、产品检验标准符合YY/T 0698和GB/T 19633的检验要求； 2、产品含有过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示物； 3、产品检验报告中含有过氧化氢低温等离子体灭菌因子穿透性实验合格实验； 4、产品检验报告中含有微生物屏障合格实验； 5、产品检验报告含有无菌有效期不低于180天的检测； 6、产品有效期不低于12个月；
| 等离子指示卡 |  | 瓶 | 1.产品检验标准符合ISO11140对过氧化氢低温等离子体灭菌四类化学指示物的要求； 2.产品外包装采用避光式设计； 3.产品有效期不低于12个月；
| 等离子指示胶粘带 | 20mm*35m | 卷 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对过氧化氢低温等离子体一类化学指示物的要求； 2.产品外包装采用避光式设计； 3、产品有效期不低于12个月；
| 环氧乙烷灭菌指示标签 |  | 包 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对环氧乙烷一类化学指示物的要求； 2.产品外包装采用避光式设计； 3.产品有效期不低于12个月；
| 灭菌标签打印色带 | 大号 | 卷 | 1.尺寸：110mm*300m
灭菌使用耗材 | 压力蒸汽快速生物指示剂 |  | 支 | 1.产品检验标准符合GB18281（或ISO11138）对于压力蒸汽生物指示物的检测要求； 2.生物指示剂出具结果的时间不超过3小时； 3.产品有效期不低于24个月； | 1、提供产品说明书。 2、提供产品的卫生安全评价报告。 3、生产企业通过ISO质量体系认证； 4、若我院因部分产品使用频率较低，在保质期到来前3个月，给予调货为生产日期较新的同类产品。
| B-D试验包 | 12*120mm | 个 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽二类化学指示物的要求； 2.产品含有B-D标准测试图、B-D预警测试图； 3.产品上的指示油墨不含铅； 4.有效期不低于12个月。
| 等离子生物指示剂（48h) |  | 支 | 1.产品检验标准符合GB18281（或ISO11138）对于过氧化氢低温等离子体生物指示物的检测要求； 2.生物指示剂出具结果的时间不超过48小时； 3.产品有效期不低于12个月。

## Sheet2
类别 | 设备（物品）名称 | 规格型号 | 单位 | 参数 | 通用要求
清洗用品 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1.强渗透性，去除黄斑速度快，常温去除无需加热；2.专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹. | 1、各类产品要有说明书。2、产品符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 3、产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。4、符合《医用清洁剂卫生要求》的证明文件；
| 内镜专用多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1、低泡，易漂洗，对器械无损伤；2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；可用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗；
| 碱性多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1.低泡，易漂洗，对器械无损伤；2.可用于不锈钢、玻璃材质器械、物品的手工/喷淋/超声波清洗；
| 中性多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 1、低泡，易漂洗，对器械无损伤； 2、可用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。也可用于软式/硬式内镜的清洗；
| 医疗器械除油剂 | 2.5L | 桶 | 1.强渗透性，快速有效去除各种矿物油； 2.用于新的不锈钢医疗器械正式使用前的去油处理，也可用于清洗被矿物油污染的不锈钢器械、器具；
| 润滑防锈剂 | 2.5L | 桶 | 1.产品配方含水溶性基础油、表面活性剂、水性防锈剂、水等； 2.良好的润滑防锈性能、不影响不任何灭菌因子的穿透； 3.机洗后无斑点残留，提高器械亮度； 4.金属器械、物品的手工/喷淋/超声波润滑、保养、防锈； 5.使用比例：1:300-1:400，手洗：1:20- 1:30； 6.产品获有国家认可的第三方检测机构出具的毒理性检测报告； 7. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。
| 除锈剂 | 2.5L | 桶 | 1.产品成分为弱酸、表面活性剂、防锈剂、水等； 2.除锈安全快速：10分钟见效，对器械无锈蚀部分无伤害； 3.使用比例1:5配制稀释液； 4.PH值小于6.5，无泡，对金属无腐蚀性； 5.用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹，建议手工浸泡；
| 医用除胶剂 | 250ml | 瓶 | 1.产品成分包含D-柠檬烯、酒精、丙/丁烷、非离子表面活性剂等； 2.独特配方，有效去除各类残胶，对处理物体表面无腐蚀； 3、医疗用品专用
9 | 132度化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 1.完全符合WS310-2016对灭菌参数要求；2.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求；3.要求产品为双面覆膜产品；4.产品有效期不低于24个月；5.生产企业通过ISO质量体系认证；6.提供产品的卫生安全评价报告
10 | 132度指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 1.饱和蒸汽特异性配方 2.可排除延长干燥时间的干扰 3.适用灭菌温度：132℃或者134℃ 4.提供消毒产品卫生安全评价报告 5.具有锐器保护作用且带有指示作用、适用于10cm~22cm手术剪子、钳子
11 | 爬行式化学指示卡 | 200片/包 | 包 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽五类化学指示物的要求；2.产品适用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测；3.产品有效期不低于18个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证；5.提供产品的卫生安全评价报告
12 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 77mm*50mm | 卷 | 1.产品检验标准符合《消毒技术规范》（或ISO11140）对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求；2.纸张类型为美光纸；3.产品有效期不低于18个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证;5.提供卫生安全评价报告
13 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 97mm*70mm | 卷
14 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签(美纹纸） | 2.5cm*10cm（840片/包） | 包
15 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 19mm*50m | 卷 | 1.产品检验标准符合《消毒技术规范》（或ISO11140）对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求；2.产品尺寸要求，宽度不低于19mm，长度不低于50m；3.纸张类型为美纹纸；4.产品有效期不低于18个月。5.生产企业通过ISO质量体系认证；6.提供产品的卫生安全评价报告
16 | 压力蒸汽快速生物指示剂 | 50支/盒 | 支 | 1.产品检验标准符合GB18281（或ISO11138）对于压力蒸汽生物指示物的检测要求；2.生物指示剂出具结果的时间不超过3小时；3.产品有效期不低于24个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证；5.提供产品的卫生安全评价报告
17 | B-D试验包（40个/箱） | 12*120mm | 个 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽二类化学指示物的要求；2.产品含有B-D标准测试图、B-D预警测试图；3.产品上的指示油墨不含铅；4.有效期不低于12个月；5.生产企业通过ISO质量体系认证；6.提供产品的卫生安全评价报告
18 | 封包胶带 | 19mm*50m | 卷 | 1.产品尺寸要求，宽度不低于19mm，长度不低于50m；2.纸张类型为美纹纸；3.产品有效期不低于18个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证
19 | 等离子包装袋 | 20cm*100m | 卷 | 1.产品检验标准符合YY/T 0698和GB/T 19633的检验要求；2.产品含有过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示物；3.产品检验报告中含有过氧化氢低温等离子体灭菌因子穿透性实验合格实验；4.产品检验报告中含有微生物屏障合格实验；5.产品检验报告含有无菌有效期不低于180天的检测；6.产品有效期不低于12个月；7.生产企业通过ISO质量体系认证；8.产品生产环境为十万级净化车间；9.具有卫生安全评价报告。
20 | 等离子生物指示剂（48h) | 50支/盒 | 支 | 1.产品检验标准符合GB18281（或ISO11138）对于过氧化氢低温等离子体生物指示物的检测要求；2.生物指示剂出具结果的时间不超过48小时；3.产品有效期不低于12个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证；5.提供产品的卫生安全评价报告
21 | 等离子指示卡 | 200片/瓶 | 瓶 | 1.产品检验标准符合ISO11140对过氧化氢低温等离子体灭菌四类化学指示物的要求；2.产品外包装采用避光式设计，产品背面带有不干胶；3.产品有效期不低于12个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证；5.提供产品的卫生安全评价报告
22 | 等离子指示胶粘带 | 20mm*35m | 卷 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对过氧化氢低温等离子体一类化学指示物的要求；2.产品外包装采用避光式设计；3.产品尺寸要求长度不低于30m；4.产品有效期不低于12个月；5.生产企业通过ISO质量体系认证.；6.提供产品的卫生安全评价报告
23 | 环氧乙烷灭菌指示标签 | 240片/包 | 包 | 1.产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对环氧乙烷一类化学指示物的要求；2.产品外包装采用避光式设计；3.产品有效期不低于12个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证； 5.提供产品的卫生安全评价报告
24 | 灭菌包装材料 | 10cm*100m | 卷 | 1.产品检验标准符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》的检验要求；2.产品含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌过程指示物；3.产品检验报告中含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌因子穿透性实验合格实验；4.产品检验报告中含有微生物屏障合格实验；5.产品检验报告含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；6.产品使用的医用透析纸平均克重不低于70(±5%)g/m2；7.有生物相容性以及细胞毒理学验证报告；8.产品有效期不低于24个月；9.产品生产环境为十万级净化车间；10.生产企业通过ISO质量体系认证.11.具有卫生安全评价报告
25 | 灭菌包装材料 | 15cm*100m | 卷
26 | 灭菌包装材料 | 20cm*100m | 卷
27 | 灭菌包装材料 | 30cm*100m | 卷
28 | 灭菌标签打印色带 | 大号 | 卷 | 1.尺寸：110mm*300m
30 | 医用无纺布（200张/箱） | 1000mm*1000mm | 张 | 1.产品检验标准符合YY/T 0698和GB/T 19633的检验要求；2.产品有经过第三方检验机构出具的微生物屏障试验；3.产品有耐受压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、环氧乙烷灭菌器等灭菌因子穿透性能试验的检验；4.产品有微生物屏障实验合格的检测报告；5.产品有180天无菌有效期试验的检测；6.无纺布平均克重不低于50g/m2，且可以提供至少三种克重产品；7.有生物相容性以及细胞毒理学验证报告；8.可提供至少六种无纺布颜色；9.产品有效期不低于24个月；10.产品生产环境为十万级净化车间。11.有物理和化学特性检测报告。12.生产企业通过ISO质量体系认证.
31 | 医用无纺布（60张/箱） | 1500mm*1500mm | 张
32 | 医用无纺布（500张/箱） | 500mm*500mm | 张
33 | 医用无纺布（200张/箱） | 1200mm*1200mm | 张
34 | 医用无纺布（300张/箱） | 800mm*800mm | 张
35 | 医用无纺布（300张/箱） | 700mm*700mm | 张
36 | 医用无纺布（500张/箱） | 600mm*600mm | 张
37 | 医用吸水纸 | 300mm*500mm | 张 | 1.产品有效期不低于24个月；2.产品生产环境为十万级净化车间；3.产品有效期不低于24个月；4.生产企业通过ISO质量体系认证；5.满足尺寸要求